## Slide 1: PRAKTIKUM
PENYIMPANAN DAN DISTRIBUSI DARAH
PELATIHAN ATLM YANG BEKERJA DI UTD
Oleh : ARYANI
Jakarta, 9 September 2024

## Slide 2: Penyimpanan & Distribusi Darah
Penyimpanan
Distribusi
Pencatatan

## Slide 3: Penyimpanan
Persiapan bahan & alat
Alat Proteksi Diri (APD) : masker, sepatu lab/shoe cover, jas lab, sarung tangan
Cool Box
Ice Pack/dry Ice
Penyekat darah
Beaker glass 500ml
NaCl 0,9%
    Komponen darah siap pakai
    Detergent
    Air hangat
    Tissu kesat
    Alkohol 70%
    Plastik limbah infeksius
Persiapan formulir
Formulir Pemeriksaan Suhu Ruangan
Formulir Pemeriksaan Suhu Harian
Check List Homogenisasi Darah
Formulir Pemeriksaan Mingguan dan Bulanan
Formulir Penggunaan Alat (Log Book)
Formulir Pembersihan dan Perawatan Alat
Formulir Stok Darah Harian
Formulir Keluar Masuk Darah

## Slide 4: Penyimpanan
Kegiatan
Gunakan Alat Pelindung Diri (APD) selama melakukan persiapan penyimpanan darah
Pastikan bahwa fasilitas penyimpanan darah yang digunakan sesuai fungsinya
Pastikan bahwa alat-alat penyimpanan darah yang digunakan berfungsi dengan baik.
Pastikan semua kantong darah hasil pelulusan produk disimpan sesuai dengan suhu simpan masing-masing komponen darah.

## Slide 5: Penyimpanan
Kegiatan
Pastikan penyimpanan:
WB (Whole Blood), PRC (Packed Red Cells) dan LP (Liquid Plasma) disuhu 2-6ºC dalam Blood Bank Refrigerator,
FFP (Fresh Frozen Plasma), AHF (Anti Hemophilic Factor) disuhu <-25ºC atau lebih rendah dalam Frezeer dan
TC (Trombocyte Concentrate) disuhu 20-24ºC dalam Platelet Agitator

## Slide 6: Penyimpanan
Kegiatan
Simpan komponen darah berdasarkan jenis komponen darah, suhu simpan, golongan darah dan masa kadaluarsa (FEFO).

## Slide 7: Penyimpanan
Kegiatan
7. Beri label yang sudah dilaminasi dengan jelas:
“PENYIMPANAN DARAH KARANTINA” pada fasilitas penyimpanan darah karantina atau yang belum diuji saring
“PENYIMPANAN DARAH SIAP PAKAI” pada fasilitas penyimpanan darah siap pakai atau yang sudah siap didisribusikan
“PENYIMPANAN DARAH RUSAK/TIDAK LULUS” pada fasilitas penyimpanan darah rusak atau yang potensial infeksius dan tidak memenuhi kriteria keberterimaan darah
“PENYIMPANAN DARAH TITIP” pada fasilitas penyimpanan darah titip pada seksi pelayanan pasien atau BDRS

## Slide 8: Penyimpanan
Kegiatan
8. Beri label yang sudah dilaminasi dengan jelas sesuai
warna golongan darah WHO:
Gol darah A dengan warna label dasar KUNING
Gol darah B dengan warna label dasar MERAH
Gol darah AB dengan warna label dasar PUTIH
Gol darah O dengan warna label dasar BIRU

## Slide 9: Penyimpanan
Kegiatan
9. Pastikan posisi kantong darah (WB dan PRC) berdiri, kecuali komponen (TC) posisi telentang dengan satu tumpukan dan label menghadap ke bawah agar udara dapat mencapai trombosit.
10. Lakukan homogenisasi darah (WB dan PRC) setiap hari (1 kali) dengan cara membalikkan darah perlahan–lahan hingga plasma dan sel darah merah tercampur, catat dalam check list homogenisasi darah.
11. Catat suhu ruangan dan suhu harian fasilitas penyimpanan darah minimal 2 kali per shift (setiap 4 jam) dalam sehari (pagi, siang dan malam).

## Slide 10: Penyimpanan
Kegiatan
12. Lakukan pemeriksaan fasilitas penyimpanan secara berkala dimulai dari pemeriksaan mingguan, bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, dan tahunan.
13. Lakukan pencatatan penggunaan alat setiap kali fasilitas penyimpanan darah digunakan
14. Lakukan pembersihan dan perawatan alat secara berkala sesuai kebutuhan.

## Slide 11: Penerimaan Darah
Pastikan darah yang diterima sesuai dengan formulir pengiriman darah.
Pastikan darah yang diterima dalam kondisi baik.
Hitung jumlah darah dan cocokkan dengan formulir pengiriman darah
Catat dalam buku/formulir keluar masuk darah.
Lakukan perhitungan darah, catat dalam formulir stok darah harian dalam waktu yang sama setiap harinya.

## Slide 12: Pemisahan Darah
Pastikan komponen darah disimpan sesuai dengan suhu simpan masing-masing komponen darah.
Pisahkan dengan jelas antara:
Komponen darah yang belum diuji saring (Karantina)
Komponen darah yang sudah diuji saring dan siap didistribusikan (Siap Pakai)
Komponen darah yang potensial infeksius (Rusak/Tidak Lulus)
Komponen darah yang sudah dilakukan uji pra transfusi (Titip)

## Slide 13: CARA PENGISIAN FORMULIR
Formulir Pemeriksaan suhu ruangan
Variabel | Penjelasan
Area Penyimpanan | Diisi/dicek lis jika suhu ruangan yang diperiksa merupakan area penyimpanan
Lokasi | Diisi dengan nama tempat atau lokasi ruangan yang akan dilakukan pemeriksaan suhu ruangan
Rentang Suhu | Diisi dengan rentang suhu ruangan yang ideal (20oC - 25oC)
Kelembaban | Diisi dengan rentang kelembaban yang ideal (40% - 60%)
Pengaturan Alarm | Diisi dengan nilai pengaturan batas atas dan batas bawah alarm
Bulan | Diisi dengan bulan dilakukannya pemeriksaan suhu ruangan
Tahun | Diisi dengan tahun dilakukannya pemeriksaan suhu ruangan
Kolom Tgl | Diisi dengan tanggal dilakukannya pemeriksaan suhu ruangan
Kolom Jam | Diisi dengan jam dilakukannya pemeriksaan suhu ruangan

## Slide 14: CARA PENGISIAN FORMULIR
Formulir Pemeriksaan suhu ruangan
Variabel | Penjelasan
Kolom Suhu | - T1: Diisi dengan nilai suhu yang tertera pada display suhu ruangan
 | - T2:Diisi dengan nilai suhu yang tertera pada termometer suhu ruangan
Kolom Kelembaban | - Tinggi: Diisi nilai kelembaban jika nilai kelembaban di atas 50%
 | - Rendah: Diisi nilai kelembaban jika nilai kelembaban di bawah 50%
Kolom Inisial | Diisi dengan inisial petugas yang melakukan pemeriksaan suhu ruangan
Kolom Validasi Mingguan | Diisi oleh kasi/kabid/kabag sebagai pengecekan mingguan pencatatan suhu ruangan
Kolom Komentar | Diisi dengan catatan yang terjadi saat melakukan pemeriksaan suhu ruangan

## Slide 15: CARA PENGISIAN FORMULIR
Formulir Pemeriksaan suhu harian
Variabel | Penjelasan
Jenis Fasilitas Penyimpanan | Diisi/dicek lis menurut jenis fasilitas penyimpanan darah yang dilakukan pemeriksaan suhu harian
Lokasi | Diisi dengan nama lokasi ruangan yang terdapat fasilitas penyimpanan darah yang dilakukan pemeriksaan suhu harian
Nomor Identifikasi | Diisi dengan nomor unik yang terdapat pada fasilitas penyimpanan yang dilakukan pemeriksaan suhu harian
Rentang Suhu | Diisi dengan rentang suhu fasilitas penyimpanan darah
Pengaturan Alarm | Diisi dengan nilai pengaturan batas atas dan batas bawah alarm
Merek | Diisi dengan merek fasilitas penyimpanan yang dilakukan pemeriksaan suhu harian

## Slide 16: CARA PENGISIAN FORMULIR
Formulir Pemeriksaan suhu harian
Variabel | Penjelasan
Bulan | Diisi dengan bulan dilakukannya pemeriksaan suhu harian
Tahun | Diisi dengan tahun dilakukannya pemeriksaan suhu harian
Kolom Tgl | Diisi dengan tanggal dilakukannya pemeriksaan suhu harian
Kolom Jam | Diisi dengan jam dilakukannya pemeriksaan suhu harian
Kolom Suhu | - T1: Diisi dengan nilai suhu yang tertera pada display suhu fasilitas penyimpanan
 | - T2:Diisi dengan nilai suhu yang tertera pada termometer suhu manual (suhu pembanding) fasilitas penyimpanan darah
Kolom Inisial | Diisi dengan inisial petugas yang melakukan pemeriksaan suhu harian

## Slide 17: CARA PENGISIAN FORMULIR
Formulir ceklist Homogenisasi darah
Variabel | Penjelasan
Jenis Fasilitas Penyimpanan | Diisi/dicek lis menurut jenis fasilitas penyimpanan yang dilakukan homogenisasi darah
Merek | Diisi dengan merek fasilitas penyimpanan darah
Nomor Identifikasi | Diisi dengan nomor unik yang terdapat pada fasilitas penyimpanan yang dilakukan homogenisasi darah
Rentang Suhu | Diisi dengan rentang suhu fasilitas penyimpanan darah
Pengaturan Alarm | Diisi dengan nilai pengaturan batas atas dan batas bawah alarm
Lokasi | Diisi dengan nama lokasi ruangan yang terdapat fasilitas penyimpanan yang dilakukan homogenisasi darah
Bulan | Diisi dengan bulan dilakukannya homogenisasi darah
Tahun | Diisi dengan tahun dilakukannya homogenisasi darah
Kolom Tgl | Diisi dengan tanggal dilakukannya homogenisasi darah

## Slide 18: CARA PENGISIAN FORMULIR
Formulir ceklist Homogenisasi darah
Variabel | Penjelasan
Kolom Tanggal Pengambilan Darah | Diisi dengan tanggal pengambilan darah dari komponen darah yang disimpan dalam fasilitas penyimpanan darah
Kolom tgl ED Darah | Diisi dengan tanggal kadaluarsa darah dari komponen darah yang disimpan dalam fasilitas penyimpanan darah
Kolom Jumlah | Diisi dengan jumlah dari komponen darah yang disimpan dalam fasilitas penyimpanan darah
Kolom Jam | Diisi dengan jam/waktu saat melakukan homogenisasi darah
Kolom Check List | Diisi dengan tanda ✓ pada kotak check list sebagai tanda bahwa kegiatan homogenisasi darah sudah dilakukan
Kolom Inisial | Diisi dengan inisial petugas yang melakukan homogenisasi darah
Kolom Validasi Mingguan | Diisi oleh kasi/kabid/kabag sebagai pengecekan mingguan kegiatan pencatatan homogenisasi darah

## Slide 19: CARA PENGISIAN FORMULIR
Formulir Pemeriksaan Mingguan dan Bulanan
Variabel | Penjelasan
Jenis Fasilitas Penyimpanan | Diisi/dicek lis menurut jenis fasilitas penyimpanan darah yang dilakukan
 | pemeriksaan mingguan dan bulanan
Merek | Diisi dengan merek fasilitas penyimpanan darah yang dilakukan
 | pemeriksaan mingguan dan bulanan
Lokasi | Diisi dengan nama lokasi ruangan yang terdapat fasilitas penyimpanan darah yang dilakukan
 | pemeriksaan mingguan dan bulanan
Nomor Identifikasi | Diisi dengan nomor unik yang terdapat pada fasilitas penyimpanan yang dilakukan
 | pemeriksaan mingguan dan bulanan
Rentang Suhu | Diisi dengan rentang suhu fasilitas penyimpanan darah

## Slide 20: CARA PENGISIAN FORMULIR
Formulir Pemeriksaan Mingguan dan Bulanan
Variabel | Penjelasan
Pengaturan Alarm | Diisi dengan nilai pengaturan batas atas dan batas bawah alarm
Kolom Tanggal | Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun dilakukannya pemeriksaan mingguan dan bulanan
Kolom Pemeriksaan Mingguan | · Ganti Grafik Rekaman, diisi dengan:
 | - Ya jika melakukan penggantian kartu atau kertas grafik rekaman satu minggu sekali
 | - Tidak jika tidak melakukan penggantian kartu atau kertas grafik rekaman satu minggu sekali
 | Inisial, diisi dengan inisial petugas yang melakukan penggantian kartu/kertas grafik rekaman

## Slide 21: CARA PENGISIAN FORMULIR
Formulir Pemeriksaan Mingguan dan Bulanan
Kolom Pemeriksaan Bulanan | · Larutan suhu, diisi dengan:
 | - Ya jika melakukan penggantian larutan suhu (saline/aquadest)setiap satu bulan sekali
 | - Tidak jika tidak melakukan penggantian larutan suhu (saline/aquadest) setiap satu bulan sekali
 | · Pemeriksaan alarm, diisi:
 | - Kolom tinggi, dengan nilai batas atas alarm berbunyi saat diperiksa
 | - Kolom rendah, dengan nilai batas bawah alarm berbunyi saat diperiksa
 | Inisial, diisi dengan inisial petugas yang melakukan penggantian larutan suhu
 | dan pemeriksaan alarm

## Slide 22: CARA PENGISIAN FORMULIR
Formulir Pemeriksaan Mingguan dan Bulanan
Kolom 3 bulanan | · Power fail alarm, diisi dengan waktu yang dibutuhkan untuk alarm berbunyi lagi saat daya listrik mati
 | · Short term mute, diisi dengan waktu yang dibutuhkan saat alarm berbunyi setelah tombol mute ditekan
 | Inisial, diisi dgn inisial petugas yg melakukan pemeriksaan power fail alarm & short term mute
Kolom 6 bulanan | · Therm soln replaced, diisi dengan:
 | - Ya jika melakukan penggantian larutan suhu (gliserol atau sesuai dengan rekomendasi pabrik) setiap enam bulan sekali
 | - Tidak jika tidak melakukan penggantian larutan suhu (gliserol atau sesuai dengan rekomendasi pabrik) setiap enam bulan sekali
 | Inisial, diisi dengan inisial petugas yang melakukanTherm soln replaced
 | (biasa dilakukan oleh vendor alat)

## Slide 23: CARA PENGISIAN FORMULIR
Formulir Pemeriksaan Mingguan dan Bulanan
Kolom tahunan | · Thermom ref check, diisi dengan:
 | - Ya jika melakukan analisa terhadap nilai akurasi perbedaan suhu antara T1 (suhu display) dengan T2 (suhu termometer pembanding) setiap satu tahun sekali
 | - Tidak jika tidak melakukan analisa terhadap nilai akurasi perbedaan suhu antara T1 (suhu display) dengan T2 (suhu termometer pembanding) setiap satu tahun sekali
 | Inisial, diisi dengan inisial petugas yang melakukanThermom ref check
Kolom Validasi Mingguan | Diisi oleh kasi/kabid/kabag sebagai pengecekan mingguan pencatatan pemeriksaan mingguan dan bulanan
Kolom Komentar | Diisi dengan catatan yang terjadi saat melakukan pemeriksaan mingguan dan bulanan

## Slide 24: CARA PENGISIAN FORMULIR
Formulir Penggunaan Alat
Variabel | Penjelasan
Nama alat | Diisi dengan nama alat fasilitas penyimpanan darah yang dilakukan pencatatan penggunaan alat
Tahun alat | Diisi dengan tahun alat tersebut mulai ada atau mulai digunakan
Nomor Identifikasi | Diisi dengan nomor unik yang terdapat pada fasilitas penyimpanan darah
Merek | Diisi dengan nama merek alat fasilitas penyimpanan darah
Supplier | Diisi dengan nama supplier/vendor alat fasilitas penyimpanan darah
Lokasi | Diisi dengan lokasi ruangan yang terdapat aat fasilitas penyimpanan darah
Kolom Tanggal | Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun dilakukannya pencatatan penggunaan alat

## Slide 25: CARA PENGISIAN FORMULIR
Formulir Penggunaan Alat
Variabel | Penjelasan
Kolom Kegiatan | Diisi dengan semua kegiatan yang terjadi terhadap alat fasilitas penyimpanan darah
 | (instal, perawatan, kalibrasi maupun penggunaan rutin terhadap alat)
Kolom Jam | Diisi dengan waktu dimulai hingga waktu selesai menggunakan alat fasilitas penyimpanan darah
Kolom Inisial | Diisi dengan inisial petugas yang melakukan pencatatan penggunaan alat
Kolom Validasi Mingguan | Diisi oleh kasi/kabid/kabag sebagai pengecekan mingguan pencatatan penggunaan alat
Kolom Keterangan | Diisi dengan catatan yang terjadi terhadap alat

## Slide 26: CARA PENGISIAN FORMULIR
Formulir Pembersihan dan Perawatan Alat
Variabel | Penjelasan
Jenis Fasilitas Penyimpanan | Diisi/dicek lis menurut jenis fasilitas penyimpanan darah yang dilakukan pembersihan dan perawatan alat
Lokasi | Diisi dengan nama lokasi ruangan yang terdapat fasilitas penyimpanan darah yang dilakukan
 | pembersihan dan perawatan alat
Nomor Identifikasi | Diisi dengan nomor unik yang terdpt pd fasilitas penyimpanan yg dilakukan pembersihan
 | dan perawatan alat
Rentang Suhu | Diisi dengan rentang suhu fasilitas penyimpanan darah

## Slide 27: CARA PENGISIAN FORMULIR
Formulir Pembersihan dan Perawatan Alat
Variabel | Penjelasan
Pengaturan Alarm | Diisi dengan nilai pengaturan batas atas dan batas bawah alarm
Merek | Diisi dengan merek fasilitas penyimpanan yang dilakukan pembersihan dan perawatan alat
Bulan | Diisi dengan bulan dilakukannya pembersihan dan perawatan alat
Tahun | Diisi dengan tahun dilakukannya pembersihan dan perawatan alat
Kolom Tgl | Diisi dengan tanggal dilakukannya pembersihan dan perawatan alat
Kolom Jam | Diisi dengan jam dilakukannya pembersihan dan perawatan alat

## Slide 28: CARA PENGISIAN FORMULIR
Formulir Pembersihan dan Perawatan Alat
Kolom Harian | Membersihkan noda/percikan, di kolom:
 | -Inisial, diisi dengan inisial petugas yang melakukan pembersihan dan perawatan alat
 | Paraf, diisi dengan paraf petugas yang melakukan pembersihan dan perawatan alat
Kolom Bulanan | Membersihkan permukaan luar, di kolom:
 | -Inisial, diisi dengan inisial petugas yang melakukan pembersihan dan perawatan alat
 | Paraf, diisi dengan paraf petugas yang melakukan pembersihan dan perawatan alat
Kolom 3 Bulanan | Membersihkan permukaan dalam, permukaan bawah dan belakang, di kolom:
 | -Inisial, diisi dengan inisial petugas yang melakukan pembersihan dan perawatan alat
 | Paraf, diisi dengan paraf petugas yang melakukan pembersihan dan perawatan alat

## Slide 29: CARA PENGISIAN FORMULIR
Formulir Pembersihan dan Perawatan Alat
Kolom 6 Bulanan | Perawatan tambahan sesuai dengan rekomendasi pabrik, di kolom:
 | -Inisial, diisi dengan inisial petugas yang melakukan pembersihan dan perawatan alat
 | Paraf, diisi dengan paraf petugas yang melakukan pembersihan dan perawatan alat
Kolom Validasi Mingguan | Diisi oleh kasi/kabid/kabag sebagai pengecekan mingguan pencatatan pembersihan dan perawatan alat
Kolom Keterangan | Diisi dengan catatan yang terjadi saat pembersihan dan perawatan alat (kecelakaan kerja, dsb)

## Slide 30: CARA PENGISIAN FORMULIR
Formulir Stok Darah Harian
Variabel | Penjelasan
Hari | Diisi dengan nama hari saat melakukan perhitungan stok darah harian
Tanggal | Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun saat melakukan perhitungan stok darah harian
Jam | Diisi dengan jam/waktu saat melakukan perhitungan stok darah harian, dalam rentang waktu
 | yang sama setiap hari nya
Kolom golongan darah | Diisi dengan golongan darah yang dihitung stok hariannya
Kolom jenis komponen darah | Diisi dengan jumlah yang disesuaikan berdasarkan jenis komponen darah yang dihitung stok hariannya
Kolom keterangan | Diisi dengan catatan atau keterangan tambahan yang menunjang laporan stok darah harian
Seksi penyimpanan dan distribusi darah | Diisi dengan tanda tangan dilengkapi dengan nama jelas pembuat laporan stok darah harian

## Slide 31: CARA PENGISIAN FORMULIR
Formuir Keluar – Masuk Darah
Variabel | Penjelasan
Jenis Fasilitas Penyimpanan | Diisi/dicek lis menurut jenis fasilitas penyimpanan darah
Jenis Komponen Darah | Diisi menurut jenis komponen darah yang disimpan
Lokasi | Diisi dengan nama lokasi ruangan yang terdapat fasilitas penyimpanan darah
Nomor Identifikasi | Diisi dengan nomor unik yang terdapat pada fasilitas penyimpanan darah
Rentang Suhu | Diisi dengan rentang suhu fasilitas penyimpanan darah
Pengaturan Alarm | Diisi dengan nilai pengaturan batas atas dan batas bawah alarm

## Slide 32: CARA PENGISIAN FORMULIR
Formuir Keluar – Masuk Darah
Variabel | Penjelasan
Kolom Tgl. | Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun saat pencatatan keluar masuk darah dilakukan
Kolom Masuk | Diisi sesuai jumlah golongan darah yang masuk (termasuk stok awal), kolom jumlah diisi dengan jumlah seluruh darah yang masuk berdasarkan golongan darah, inisial diisi dengan inisial petugas yang melakukan pencatatan keluar masuk darah
Kolom Keluar | Diisi sesuai jumlah golongan darah yang keluar, kolom jumlah diisi dengan jumlah seluruh darah yang keluar berdasarkan golongan darah, inisial diisi dengan inisial petugas yang melakukan pencatatan keluar masuk darah
Kolom Sisa | Diisi dari darah masuk dikurangi dengan darah keluar berdasarkan golongan darah, kolom jumlah diisi dengan jumlah seluruh darah yang sisa berdasarkan golongan darah, inisial diisi dengan inisial petugas yang melakukan pencatatan keluar masuk darah
Kolom Keterangan | Diisi dengan catatan penunjang kegiatan keluar masuk darah

## Slide 33: Pengemasan Darah
Alat dan Bahan
  Alat
    Cool box , pemisah/karton berisulator
    Ice pack/dry ice , termometer digital/data logger
    Keranjang darah
Bahan : WB , PRC, TC, FFP, AHF, LP
    Detergen
    Air hangat
    Tissu kesat

## Slide 34: Pengemasan Darah
Persiapan:
Gunakan Alat Pelindung Diri (APD) selama melakukan pengemasan darah dan penggunaan ulang cool box.
Pastikan bahwa cool box yang digunakan sesuai fungsinya.
Pastikan bahwa alat dan bahan pengemasan darah yang digunakan berfungsi dengan baik.

## Slide 35
Penggunaan ulang coolbox
Pastikan cool box yang akan digunakan ulang
masih dalam keadaan baik.
Kosongkan cool box yang akan digunakan ulang.
Bersihkan cool box menggunakan detergen dan air hangat kemudian keringkan dengan tisu kesat.
Lakukan pre kondisi dengan menempatkan ice pack selama 15 menit.

## Slide 36: Pengemasan Darah
Kegiatan
Letakkan frozen coolant (ice pack beku) yang telah dibekukan pada suhu -19oC di dasar cool box sesuai ukuran cool box.
Letakkan chilled coolant (ice pack dingin) yang telah didinginkan pada suhu 2-6oC di atas frozen coolant(ice pack beku).
Letakan karton pembatas berisulator (biasanya berupa lembaran karton ganda yang memiliki rongga diantara kedua lembarannya) diatas chilled coolant(ice pack dingin).

## Slide 37: Pengemasan Darah
Kegiatan
Lindungi produk darah menggunakan plastik bening supaya tidak basah.
Letakan produk darah yang telah disusun sedemian rupa, usahakan tidak ditumpuk yang telah dibungkus denganplastik bening diatas karton pembatas berisulator
Susun darah dan komponen darah dengan posisi berdiri atau disesuaikan dengan kondisi cool box.
Letakan karton pembatas berisulator diatas kantong darah.

## Slide 38: Pengemasan Darah

## Slide 39: Pengemasan Darah
Kegiatan
Letakkan chilled coolant di atas karton pembatas berisulator
Letakkan frozen coolant di atas chilled coolant.
Untuk waktu pengiriman yang lebih lama, beri ice pack disekeliling cool box dalam jumlah 2x lebih banyak
Tempatkan termometer digital/data logger di dalam cool box namun pada tempat yang aman sehingga tidak bersentuhan langsung dengan ice pack dan mewakili suhu darah dan komponen darah.
Tutup cool box, tempelkan label dan catat suhu awal maupun suhu dalam perjalanan pengiriman (setiap 1 jam) hingga tiba di BDRS.

## Slide 40: Distribusi Darah
Alat dan Bahan
Alat : Cool box , Ice pack , thermometer digital/data logger , keranjang darah
Bahan : Darah dan komponen darah siap pakai ,
    Karton berisolator , plastik bening , isolasi
Persiapan
Gunakan Alat Pelindung Diri (APD) selama melakukan persiapan distribusi darah.
Siapkan semua peralatan dan bahan yang berkaitan dengan distribusi darah.

## Slide 41
Persiapan
Siapkan formulir yang berkaitan dengan distribusi darah.
Bersihkan meja kerja distribusi darah menggunakan alkohol 70% sebelum dan sesudah digunakan.

## Slide 42
Kegiatan :
Darah yang hasil skrining IMLTD NON REAKTIF siap didistribusikan ke UTD/UTDRS/BDRS yang membutuhkan.
Petugas teknis melakukan input data di Sistem Informasi Manajemen sesuai permintaan dari UTD/UTDRS/BDRS.
Petugas teknis UTD mengemas darah ke dalam plastik bening sesuai kebutuhan.

## Slide 43
Petugas administrasi membuat surat pengiriman darah dan lampiran pengiriman darah rangkap 4 (. Lembar 1 untuk bagian keuangan UTD, Lembar 2 untuk UTD/BDRS yang dituju, Lembar 3 untuk bidang distribusi darah UTD sebagai tanda terima dan arsip, Lembar 4 untuk bidang pelayanan darah UTD sebagai tanda terima dan arsip
Perhatikan rantai dingin darah dengan suhu transportasi darah 2oC – 10oC.

## Slide 44
Formulir form dropping
Variabel | Penjelasan
Nama pasien | Diisi dengan nama pasien yang membutuhkan darah
Ruangan | Diisi dengan nama atau nomor ruangan pasien yang membutuhkan darah
Diagnosa | Diisi dengan diagnosa pasien yang membutuhkan darah sebagai penunjang pemberian darah
Jakarta, ....................... | Diisi dengan tanggal permintaan droping darah
UTD ..................... | Diisi dengan nama UTD/UTDRS/BDRS yang diminta untuk mengirimkan darah
Jumlah Ktg | Diisi sesuai dengan jumlah kantong jenis komponen darah per jenis golongan darah ABO yang diminta. Jenis komponen darah yang dimaksud adalah WB, PRC, FFP, AHF, TC atau disesuaikan dengan permintaan UTD/UTDRS/BDRS
 | Komponen darah beku di dropping hanya untuk UTD/ UTD/UTDRS/BDRS yang memiliki freezer
UTD/UTDRS/BDRS .................... | Diisi dengan nama UTD/UTDRS/BDRS yang meminta droping darah, dilengkapi dengan nama jelas, tanda tangan dan stempel UTD/UTDRS/BDRS yang meminta darah

## Slide 45
Formulir Pengiriman Darah
Variabel | Penjelasan
Nomor Pengiriman | Diisi dengan nomor pengiriman yang dibuat berdasarkan sistem informasi manajemen
Tanggal Pengiriman | Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pengiriman darah dilakukan
Untuk UTD/UTDRS/BDRS | Diisi dengan tujuan pengiriman darah berdasarkan formulir droping darah
Alamat | Diisi dengan alamat tujuan pengiriman darah berdasarkan formulir droping darah
Nomor Telepon | Diisi dengan nomor telepon UTD/UTDRS/BDRS yang meminta droping darah
Pemesanan via | Diisi/dicek lis sesuai dengan metode pemesanan droping darah
 | Diisi dengan nama UTD/UTDRS/BDRS yang meminta darah, dilengkapi dengan nama jelas, tanda tangan dan stempel UTD/UTDRS/BDRS yang meminta darah
Kolom No. | Diisi dengan nomor urut disesuaikan dengan jenis permintaan droping darah
 | Diisi dengan total keseluruhan dari golongan darah yang diminta

## Slide 46
Formulir Pengiriman Darah
Variabel | Penjelasan
Kolom Jenis Komponen Darah | Diisi dengan jenis komponen darah yang dipesan untuk dikirim
Kolom Golongan Darah | Diisi dengan jumlah permintaan darah berdasarkan golongan darah
Kolom Jumlah | Diisi dengan jumlah keseluruhan berdasarkan jenis komponen darah dan golongan darah
Kolom Keterangan | Diisi dengan catatan penunjang proses pengiriman darah
Baris Total Jumlah Kantong | Diisi dengan total keseluruhan dari golongan darah yang diminta

## Slide 47
Formulir Pengiriman Darah
Validasi Pengiriman Darah | - Kolom Kepala Bidang Pelayanan Darah, diisi dengan tanda tangan dan nama jelas kepala bidang pelayanan darah
 | - Kolom Seksi Bidang Penyimpanan dan Distribusi Darah, diisi dengan tanda tangan dan nama jelas petugas penyimpanan dan distribusi darah yang melakukan pengemasan dan penggunaan ulang cool box
 | - Kolom Seksi Bidang Pelulusan Produk, diisi dengan tanda tangan dan nama jelas petugas pelulusan produk yang melakukan pemeriksaan darah secara visual akan dikirim

## Slide 48
Formulir Pengiriman Darah
Kolom Pencatatan Suhu Transportasi Darah | - Kolom jam, diisi dengan waktu pemeriksaan suhu transportasi darah (setiap 1 jam)
 | - Kolom suhu, diisi dengan nilai suhu yang terbaca dalam data logger atau termometer digital
 | - Kolom petugas 1, diisi dengan inisial petugas pertama yang melakukan pemeriksaan suhu transportasi darah
 | Kolom petugas 2, diisi dengan inisial petugas kedua yang melakukan pemeriksaan suhu transportasi darah sebagai second check

## Slide 49
Formulir Pengiriman Darah
Jenis Fasilitas Cool Box | Diisi/dicek lis jenis cool box yang digunakan untuk pengiriman darah berikut dengan identitas atau nomor cool box yang digunakan
Jumlah darah | Diisi dengan jumlah darah yang disimpan dalam cool box
Jumlah ice pack | Diisi dengan jumlah ice pack yang digunakan sebagai pendingin di dalam cool box
Tanda Terima Pengiriman Darah | - Kolom Petugas Pengiriman Darah, diisi dengan tanda tangan dan nama jelas petugas dilengkapi dengan stempel UTD yang melakukan pengiriman darah, petugas merupakan tenaga terlatih
 | Kolom Petugas UTD/UTDRS/BDRS, diisi dengan tanda tangan dan nama jelas dilengkapi dengan stempel UTD/UTDRS/BDRS yang menerima darah

## Slide 50
Formulir Suhu Transportasi
Variabel | Penjelasan
Jenis Penyimpanan | Diisi/dicek lis sesuai dengan jenis penyimpanan yang diperiksa suhu transportasinya
Jenis Fasilitas | Diisi/dicek lis jenis cool box yang digunakan untuk pengiriman darah berikut dengan identitas atau nomor cool box cool box yang digunakan
Pengiriman Dari | Diisi sesuai dengan lokasi awal pengiriman darah
Ke | Diisi sesuai dengan tujuan pengiriman darah
Kolom Jam Pemeriksaan | Diisi dengan waktu pemeriksaan suhu transportasi darah (setiap 1 jam)
Kolom Suhu | Diisi sesuai dengan nilai suhu yang tertera pada data logger atau termometer digital
Kolom Petugas 1 | Kolom petugas 1, diisi dengan inisial petugas pertama yang melakukan pemeriksaan suhu transportasi darah
Kolom Petugas 2 | Kolom petugas 2, diisi dengan inisial petugas kedua yang melakukan pemeriksaan suhu transportasi darah sebagai second check

## Slide 51
Formulir Suhu Transportasi
Jumlah darah/antisera/reagensia | Diisi dengan jumlah darah/antisera/reagensia yang disimpan dalam cool box
Jumlah ice pack | Diisi dengan jumlah ice pack yang digunakan sebagai pendingin di dalam cool box
Hari | Diisi dengan hari pengiriman darah
Tgl. | Diisi dengan tanggal pengiriman darah
Petugas Pengiriman Darah | Diisi dengan tanda tangan dan nama petugas pengiriman darah

## Slide 52: Penanganan pengembalian darah
Alat dan Bahan:
  Alat
  Bahan
    Formulir Pengembalian dan Penarikan Kembali Produk
  Penanganan terhadap Produk Kembalian
Lakukan pemeriksaan identitas terhadap produk yang dikembalikan (nomor kantong darah, jenis komponen darah, golongan darah, volume, kondisi kantong darah) oleh Bidang Pelayanan Darah pada saat penerimaan

## Slide 53: Penanganan pengembalian darah
Penanganan terhadap Produk yang ditarik
Informasikan Surat Perintah Penarikan Produk dari Kepala UTD kepada Rumah Sakit atau UTD lain oleh Bidang Pelayanan Darah melalui telepon, fax atau surat elektronik (email).
Lakukan pemeriksaan identitas terhadap produk yang dikembalikan (nomor kantong darah, jenis komponen darah, golongan darah, volume, kondisi kantong darah) oleh Bidang Pelayanan Darah pada saat penerimaan
Catat hasil pemeriksaan dan tempatkan produk tersebut di fasilitas penyimpanan darah yang ditolak (darah rusak).

## Slide 54: Formulir Pengembalian & Penarikan Kembali Produk
Variabel | Penjelasan
Penerimaan Pengembalian Produk | - Tanggal, diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pengembalian produk darah diterima
 | - Dari UTD/UTDRS/BDRS, diisi dengan dari UTD/UTDRS/BDRS mana produk darah diterima
Kolom No. | Diisi dengan nomor urut
Kolom Jenis Komponen Darah | Diisi sesuai dengan jenis komponen darah yang diterima/dikembalikan
Kolom Nomor Kantong | Diisi dengan nomor kantong darah yang diterima/dikembalikan
Kolom Tanggal Pengambilan Darah | Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun dari proses pengambilan kantong darah yang diterima/dikembalikan
Kolom Tanggal Kadaluarsa Darah | Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun dari masa kadaluarsa kantong darah yang diterima/dikembalikan
Kolom Alasan Pengembalian | Diisi dengan alasan pengembalian produk darah

## Slide 55: Formulir Pengembalian & Penarikan Kembali Produk
Kolom Keterangan | Diisi dengan catatan penunjang terhadap produk darah yang diterima/dikembalikan
Penarikan Produk Kembali | - Tanggal, diisi dengan tanggal, bulan dan tahun penarikan produk darah diambil
 | - Dari UTD/UTDRS/BDRS, diisi dengan dari UTD/UTDRS/BDRS mana produk darah diambil
Kolom No. | Diisi dengan nomor urut
Kolom Jenis Komponen Darah | Diisi sesuai dengan jenis komponen darah yang ditarik/diambil kembali
Kolom Nomor Kantong | Diisi dengan nomor kantong darah yang ditarik/diambil kembali
Kolom Tanggal Pengambilan Darah | Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun dari proses pengambilan kantong darah yang ditarik/diambil kembali
Kolom Tanggal Kadaluarsa Darah | Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun dari masa kadaluarsa kantong darah yang ditarik/diambil kembali

## Slide 56: Formulir Pengembalian & Penarikan Kembali Produk
Kolom Alasan Penarikan Kembali | Diisi dengan alasan penarikan produk darah kembali
Kolom Keterangan | Diisi dengan catatan penunjang terhadap produk darah yang ditarik/diambil kembali
Mengetahui | Diketahui oleh Manajer Mutu yang memahami kriteria/spesifikasi mutu produk
Disaksikan oleh | Bidang pelayanan darah (teknis) yang melakukan proses penarikan kembali produk darah
Dilaksanakan oleh | Bidang umum (non teknis) yang didalamnya terkait proses penarikan kembali produk darah

## Slide 58
Alat dan Bahan
Alat:
Alat pembersih BB
Beacker glass 500 ml
Blood bank refrigerator
Cool box
Freezer -30 o C
Ice pack/dry ice
Keranjang darah
Platelet agitator
Termometer air raksa
Termometer digital/data logger
PENYIMPANAN DAN DISTRIBUSI

## Slide 59
Bahan:
Air hangat
Alkohol 70%
Darah dan komponen darah siap pakai
Detergent
Isolasi
Karton berinsulator
Komponen darah siap pakai (WB, PRC, AHF, FFP, TC)
Pemisah/karton berisulator
Plastik bening
Plastik limbah infeksius
NaCl 0,9 %
Tissu kesat

## Slide 60
PENCATATAN PENYIMPANAN DAN DISTRIBUSI DARAH
Media dan Alat Bantu
Formulir Penyimpanan Darah
Formulir Pemeriksaan Suhu Ruangan
Formulir Pemeriksaan Suhu Harian
Check List Homogenisasi Darah
Formulir Pemeriksaan Mingguan dan Bulanan
Formulir Penggunaan Alat (Log Book)
Formulir Pembersihan dan Perawatan Alat
Formulir Stok Darah Harian
Formulir Keluar Masuk Darah

## Slide 61
Formulir Distribusi Darah
Formulir Permintaan Darah (Dropping Darah)
Formulir Pengiriman Darah
Formulir Pemeriksaan Suhu Transportasi
Formulir Pengembalian dan Penarikan Kembali Produk
PENCATATAN PENYIMPANAN DAN DISTRIBUSI DARAH